                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 35121871/2008, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2009, com abertura prevista para o dia 05 de março de 2009, às 09h30m, foi adiado para o dia 26 de março de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O subitem 8.4 Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar com a seguinte alteração.

8.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.4.1 Apresentar atestado (s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.2 CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/equipamentos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, conforme exigência da Portaria Federal n.º 2.814 de 29/05/98 (art.5º);

8.4.3- Número de Autorização de Funcionamento do Fabricante dos equipamentos, emitido pelo Ministério da Saúde, através de cópia da publicação do Diário Oficial da União, conforme o disposto na Lei n.º 5991, de 17/12/1973 e artigos 1º e 2º  da Lei n.º 6.360, de 23/09/1976. (Publicada no Diário Oficial da União de 24.09.1976).

8.4.3.1- Caso a empresa esteja revendendo os equipamentos, estes deverão apresentar autorização por escrito do FABRICANTE com firma reconhecida e assumindo solidariamente a garantia e assistência técnica dos equipamentos a serem fornecidos.

8.4.4- Os fabricantes deverão apresentar, Licença de Operação, expedidos pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente de sua Sede, de acordo com a Lei Federal nº 6.938 de 31/08/1981; Decreto Federal nº 99.274 de 06/06/1990 e Resolução nº 237-CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) de 19/07/1997, Artigo 8º, Inciso III. Os revendedores deverão apresentar a Licença de Operação do Fabricante dos equipamentos ofertados.

8.4.5- CERTIFICADO de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/materiais, emitido pela ANVISA, conforme RDC n.º 059/2000 (para o item 02);

As especificações mínimas do objeto, constantes do Anexo I – Termo de Referência passam a vigorar com as seguintes alterações:.

| Item | Unid | Quant | Especificação | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | unid | 02 | Aparelho de Raio-X 500Ma. Equipamento de radiologia convencional para atendimento geral, permitindo realizar radiografias de crânio, tórax, coluna, abdome e extremidades, com o paciente deitado ou em pé no bucky vertical com as seguintes características: Gerador: - Gerador com potência mínima de 30 kW, com mA máximo de no mínimo 500 e com kV máximo de no mínimo 125; -Microprocessado, multipulso, com retificação em alta freqüência de no mínimo 20 kHz; - Alimentação elétrica 220V – 60 Hz; - Seleção de valores de kV desde 40 a 125 kV; - Seleção de mAs desde 0,5 a 500 mAs; - Dispositivo de proteção contra sobrecarga, com mensagem de erro e compensação automática da rede. Painel de Comando: - Painel de comando com técnica de comando de livre seleção dos parâmetros kV, mA e mAs através de teclado tipo membrana com indicação digital de kV, mA e mAs. Mesa de Exames: -Tampo flutuante de quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal com bucky embutido; -Grade anti-difusora com razão 10:1, com no mínimo 60 linhas/cm com grade estacionária ou mínimo 60 linhas/cm com grade oscilante; - Utilização de chassis de 18 x 24 cm até 35 x 43 cm; -Deslocamento longitudinal mínimo de +/- 30 cm ou superior e transversal superior a +/- 10cm (valores aproximados) ; - Dimensões mínimas (largura x comprimento): 81 cm x 200 cm; - Capacidade mínima de 150 kg. Estativa Porta-Tubo: - Tipo chão-chão ou chão-mesa, sem a necessidade de fixação ao teto ou parede; - Deslocamento motorizado com possibilidade de manual (caso haja defeito no motor) do conjunto longitudinal e vertical da estativa; - Sistema de freio do conjunto tubo/colimador através de freios eletromagnéticos. Tubo de Raio-x: (deve-se identificar o tipo de tubo e apresentar catálogo) -Cúpula de alta capacidade térmica, com proteção contra superaquecimento; - Ampola de raio-x com capacidade térmica do ânodo mínima de 200 kHU; Capacidade do conjunto emissor de pelo menos 1.2 MHU; Capacidade de dissipação térmica do ânodo de pelo menos 40.000 HU/min; - Rotação maior ou igual a 3.400 rpm; - Foco fino de 1.0 mm com 25 kW e foco grosso de 2.0 mm com 48 kW; - Unidade de controle da rotação do ânodo; - Colimador luminoso manual. Mural Bucky: -Estativa de parede com porta bucky contrabalanceado, movimento vertical e freio de acionamento mecânico. Pode ser utilizado com chassis de 13x18cm até 35x43cm. -Grade anti-difusora com razão 10:1, com no mínimo 60 linhas/cm com grade estacionária ou mínimo 60 linhas/cm com grade oscilante. Acessórios: - Par de cabos de alta tensão conforme a norma brasileira; - Colimador luminoso com timer; -Deverá acompanhar o quadro de força; transformador (se necessário) e demais acessórios para a perfeita instalação e operação do equipamento. Condições Gerais: Deve ser declarado e/ou apresentado na proposta as seguintes exigências: - Garantia integral de 18 meses a partir da data de recebimento (atesto) pela Gerência de Incorporação Tecnológica em Saúde ou de 12 meses a partir da data de instalação para todos os itens inclusive para o tubo. - Declaração que a montagem e treinamento operacional estarão inclusos; - Catálogo original e termo de garantia do fabricante, inclusive para o tubo; - Cópia do registro no Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária; - Manual de operação em português; -Manual de serviço com todos os esquemas elétricos do aparelho e com todas as chaves de software e hardware caso possuam. - Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar em sua proposta todos os itens acima relacionados. Os itens não informados serão considerados como não atendidos. |  |  |
| 02 | unid | 02 | PROCESSADORA DE RX, totalmente automática, com imagens de alta qualidade, com controle eletrônico totalmente preciso, controle de temperatura preciso, para filmes convencionais. Variação de até + 0,3º C para indicadores da temperatura do revelador. Controle de reforço mantendo a atividade do revelador e fixador em nível estável, economia de energia. Controle “Standby” automático. Ciclo de processamento rápido seco a seco de mínimo 120filmes/hora. Tamanho de filmes de pelo menos de 10x10 até 35x43. Regeneração automática, independente e ajustável dos químicos. Reposição do revelador e reposição do fixador. Bomba de circulação dos químicos com filtro. Com capacidade de variação de processo. Entrada de água na temperatura ambiente. Controle de entrada de filmes, sonoro e visual. Enchimento automático dos tanques de processo. Alimentação elétrica: 220V 50/60Hz ou bivolt. Acompanham: 02 (dois) tanques de reposição de revelador e fixador, de no mínimo 30 (trinta) litros, com mangueiras e conexões para perfeita instalação; Condições Gerais: Deve ser declarado e/ou apresentado na proposta as seguintes exigências: - Garantia integral de 12 meses a partir da data de instalação; - Declaração que a montagem e treinamento operacional estarão inclusos; - Catálogo original e termo de garantia do fabricante; - Cópia do registro no Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Manual de operação em português; Apresentar comprovante de assistência técnica autorizada pela fabricante no município e contrato de serviço fábrica x representante. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de março de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro